目  录

目录................................1

一、序言........................2

二、概况简介................3

三、结构原理................4

四、使用方法................7

五、使用规则................8

六、注意事项................9

七、装箱内容................11

一、序  言

测力计量在经济建设、国防建设、公路桥梁基础建设、科学研究和人民生活都由密切关系。测力标准计量仪器的准确一致和正确使用，对于提高产品质量，建筑工程建设，保障安全生产，提高劳动效率，降低原材料损耗，为实现“四化”和国内外贸易等具有重要作用。

本厂所生产的ES型系列0.3级标准测力仪，经长期检验和检定，证明其主要性能、外观、包装和成套性等均符合技术要求，并经计量部门检定合格，达到《0.3级标准测定仪检定规程JJG144 - 92》要求，本厂产品实行三包，欢迎各单位向本厂联系订购。

二、概 括 简 介

0.3级标准测力仪是一种携带方便的仪器。在力值传递系统中，属于0.3级标准计量仪器，主要用于检定万能材料试验机，压力试验机，拉力试验机及布氏、洛氏、维氏硬度计等；也可以用于测量力、筑路仪器、以及检定和校验工作测力仪等。

因此，目前在机械制造、建筑、治金、筑路、国防工业和科学研究等单位广泛使用。

本厂所生产的ES系列0.3级标准测力仪有二种型号：ES型拉压二用式，ES-A型是压力式；这二种型号均可直放使用也可平放使用，其静拉力或压力的测量范围为极限荷载的10%至100%。

测力仪的误差（在相同的温度下逐点比较），从极限荷载的10%至少与30%范围≤ 0.05%，从极限荷载的30%至100%范围内≤ 0.3%。

三、结 构 原 理

图一

椭圆行杠杆放大式

图二

图形直接测量式

1 弹性体              2 T形支杆            3 T形支杆座

4 固定杠杆            5 活动杠杆           6 百分表

7 百分表固定螺旋      8 上承压座           9 下承压座

10 上螺纹接头         11 下旋纹接头

如图一所示，测力仪是用特殊优质合金钢材经过锻压，机械加工及热处理等工艺制造成椭圆或圆形等形状的弹性体，该唐形体经过超载百分之20疲劳试验和处理后，在力的作用下产生挠度，该挠度大致与力成正比关系，（虎克定律）因此可以根据弹性体挠度的大小而得到作用力的量度。图一中的（2）是一个可拆装的T形支杆（支杆的二端柳有钢球）。他把弹性体的挠度传递到装有滚珠轴承的杠杆放大系统中，在固定杠杆（4）末端装有一只百分表（6）指示出放大后变形值，经计量部门检定合格后，在检定证书中所定度的标准数（即变形量），即可间接的确定出所测力值。为保证精度，所侧载荷应在极限载荷范围内按定度点标准数使用。

E S型和E S-A型二种测力仪在结构原理上基本相同，当作拉力测量时，应在测力仪上下二端（10）和（11）处分别装上二个承拉接头，并与试验机上下夹头相连接；当作压力测量时，在测力仪下端（11）处旋上（9）下承压座，在上端（10）处装上（8）上承压座（上承压座内柳有钢球），以便借助于保证将所施加的力标准得传递到测力仪上。

| 型号规格 KN | 最大载荷KN | 外形尺寸 宽×厚×高MM | 测力 形式 | 净重 KG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ES - 0.1 | 0.1 | 125×30×170 | 拉 力 压 力 式 两 种 | 0.6 |
| ES - 0.2 | 0.2 | 125×30×170 |  | 0.63 |
| ES - 0.3 | 0.3 | 125×30×170 |  | 0.64 |
| ES - 0.6 | 0.6 | 125×30×170 |  | 0.7 |
| ES - 1 | 1 | 125×30×170 |  | 0.71 |
| ES - 1.5 | 1.5 | 125×30×170 |  | 0.74 |
| ES - 3 | 3 | 170×110×190 |  | 1.8 |
| ES - 6 | 6 | 175×110×210 |  | 1.9 |
| ES - 10 | 10 | 200×170×190 |  | 3.1 |
| ES - 30 | 30 | 205×110×210 |  | 3.9 |
| ES - 60 | 60 | 210×130×240 |  | 5.4 |
| ES - 100 | 100 | 215×130×250 |  | 6.6 |
| ES - 300 | 300 | 220×140×275 |  | 10.8 |
| ES - 600（B） | 600 | 185×145×206 |  | 9.7 |
| ES - 1000（B） | 1000 | 206×150×240 |  | 13.8 |
| ES - 2000 | 2000 | 217×160×266 |  | 19.2 |
| ES - 3000 | 3000 | 236×170×286 |  | 25.5 |
| ES - 5000 | 5000 | 287×210×335 |  | 42.6 |

如需2KN、5KN、50KN、200KN等均可供货。

注：我厂一般生产均压力式，如需拉力式，订货请说明。

- 使用方法

1、测量拉力时、应在测力仪上下二端（10）和（11）螺纹接头外分别装好承拉接头，并将它准确地安装在试验机的作用轴线上，测量压力时，应在测力仪上下二端（10）和（11）外分别装上（9）下承压座和（8）上承压座，然后把测力仪放到材料试验机测量拉置上，使其位置适好在中心，并保持水平，如果试验机上所用的压头是球形压头，应注意防止其倾斜，以免发事故。

2、对具有变形放大杠杆的测力仪，把T形支杆装入测力仪下部活动杠T形支杆座之间，在固定杠杆末端正党风装上百分表。装百分表时，应将百分表压缩到按照国家计量部门检定合格证书使用须知中第4的有关规定。并使指针处于向上的垂直方向，然后转动百分表的刻度盘，使刻度盘的零位准确地对准指针，最后旋紧杠杆固定百分表的螺旋，以能稳妥固定为止，若用力过猛，旋得太紧，会使百分表轴套变形，会影响示值精度或出现不正常情况。

3、对具有变形放大杠杆的测力仪，应检查T形支杆与支座接触是否良好？可用手指轻压活动杠杆，并转动T形支杆手柄，反复转动数交次，百分表指针不应有任何位移。

五、使用规则

1、测力仪应严格按照国家计量部门发给检定合格证书中的规定和有效期限使用，如超过有效期限或由于使用不当（超载）使用中发现有  不正常情况时，应送计量部门重新检定后方能使用。

2、测力仪上的零件（包括百分表）不能任意调整或更换，如调换零件和整修后，必须送计量部门重新检定后方能使用。

3、测力仪应在20℃ ± 10℃的范围内使用。如使用时的温度与检定证书上的温度有差异时，要进行温度修正，温度每增（减）1℃变形量增（减）0.03%。

4、周围环境应干燥，清洁及无振动。

5、加载荷和下卸载荷时应平稳、均匀，防止测力仪受冲击载荷，加载荷时应逐点递增，卸载荷时应逐点递减。

6、测力仪安装必须正确，严格作用力沿着测力仪的对称轴线。

六、注意事项

1、测力仪应妥善保管在干燥的环境中，防止碰撞挤压；弹性体应涂防锈油，百分表的测量杆的正常运转，储藏中注意防潮，不使损坏或影响测力仪精度。

2、使用测力仪时应防止所有加载荷超过测力仪的极限载荷，以致损坏测力仪。

3、在对零位及读数前要用有弹性的小捧或手指轻敲百分表表面中部，以消除百分表内部微小摩擦力的影响，如轻敲后示值没有变动，则可不敲。

4、测力仪上凡固定的零件不许拆下，否则严重影响示值精度。

5、测力仪应安放在稳妥和坚固的专用仪器相中，防止在搬运和运输时受到颠簸和冲击，以免测力仪（包括百分表、测量杠杆等零件）失准或损坏。

6、为达到计量仪器的准确一致和正确使用之目的，为确保力值传递一致，测力仪应按照周期送计量部门进行检定。

7、使用前应检查T形支杆，百分表编号与检查证书和弹性体编号相符，对上乘压座和下乘压座等附件认为无误才能使用。

8、测力仪在开始使用时，应不少于三次满载荷的予加载荷实验，直至百分表指针对准零位不发生变动为止。

9、当使用完毕后，应做好清洁保养，并将测力仪的需卸的零件逐一卸下，按照规定的位置装入仪器箱中妥善保管。

10、必须严格遵守0.3级标准测力仪检测规程“JJG114-92”检定书上的使用进行须知。

七、装箱内容

测力仪系配套供应，所有附件均安装在仪器专用箱中，每套具有下列附件。

1、弹性体一只（连同杠杆系统）。

2、T形支杆一只（只配具有变形放大杠杆的测力仪）。

3、百分表一只。

4、乘拉接头一幅或上乘压座、下城压座各壹只。

5、使用说明书一份。

6、产品出厂合格证书一份。

7、国家计量部门检定合格证书一份。

——————————————————————

沧州冀路试验仪器有限公司

河北省沧州市献县北环西路一零二号

公司注册号：130929000004708

税务注册号：130929670328339

法人代码号：67032833-9

联系人：戈兆新

手机：13703178948

电话：03174639079

传真：03174639078

Q  Q：359003599

邮箱：359003599@QQ.com

网址：http://www.86-0311.com